Par vakcīnu norakstīšanu un pasūtīšanu

2026. gada 22.–23. augustā Latviju skārusi spēcīgā vētra izraisīja vienus no apjomīgākajiem elektroapgādes traucējumiem pēdējo 20 gadu laikā, bez elektroapgādes atstājot ļoti lielu klientu skaitu un radot būtiskus riskus vakcīnu un citu temperatūras režīmam jutīgu medikamentu uzglabāšanai ārstniecības iestādēs.

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) atgādina, ka vakcīnas nedrīkst lietot, ja ir aizdomas vai konstatētas pazīmes, kas liecina par vakcīnas uzglabāšanas režīma neievērošanu (Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumu” (turpmāk – MK noteikumi) 19.8 punkts).

Ņemot vērā atšķirīgo vakcīnu stabilitāti un jutību pret temperatūras novirzēm, lūdzam situācijas izvērtēšanā vadīties pēc Zāļu valsts aģentūras sagatavotās informācijas par Latvijas tirgū pieejamo vakcīnu uzglabāšanas prasībām un pieļaujamām atkāpēm attiecībā uz īslaicīgu uzglabāšanu ārpus noteiktā temperatūras režīma (pielikumā). Vēršam uzmanību, ka informācija ir apkopota balstoties uz šobrīd apstiprināto informāciju. Informācija var mainīties un zāļu saņēmējiem un lietotājiem ir jāseko līdzi izmaiņām, izmantojot aktuālās zāļu lietošanas instrukcijas un zāļu aprakstus! Aktuālā informācija par zālēm pieejama https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/lv.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar pieejamo informāciju neatvērts sadzīves ledusskapis elektroapgādes pārtraukuma gadījumā parasti spēj uzturēt temperatūru zem +8 °C aptuveni četras stundas. Tādēļ vakcīnas nebūtu automātiski jānoraksta, ja elektroapgādes pārtraukums ilga mazāk nekā četras stundas, ledusskapis netika atvērts un nav pierādījumu, ka temperatūra būtu pārsniegusi pieļaujamo diapazonu.

Ja elektroapgādes pārtraukuma laikā tika nodrošināta vakcīnu uzglabāšanas temperatūras uzraudzība un nav konstatētas temperatūras režīma novirzes vai citas pazīmes, kas liecinātu par vakcīnas uzglabāšanas prasību neievērošanu, vakcīnas var turpināt lietot. Tomēr vakcīnas nedrīkst lietot, ja:

- vakcīnas flakonam, ampulai vai pilnšļircei nav marķējuma;

- marķējuma informācija nav salasāma;

- ir beidzies vakcīnas derīguma termiņš;

- konstatēta marķējumā norādītās informācijas neatbilstība saturam;

- vakcīnas flakons, ampula vai pilnšļirce ir bojāta;

- konstatēta vakcīnas vai šķīdinātāja redzama neatbilstība lietošanas instrukcijā norādītajām fizikālajām īpašībām;

- vakcīnas šķīdinātājs nav paredzēts attiecīgajai vakcīnai.

Ārstniecības iestādēm, kuras konstatējušas lietošanai nederīgas vakcīnas ir pienākums nodalīt nederīgās vakcīnas no lietojamajiem krājumiem, tās skaidri marķējot kā lietošanai nederīgas, lai novērstu to nejaušu izmantošanu.

Vakcīnas, kas iegādātas par valsts budžeta līdzekļiem piecu darbdienu laikā norakstāmas E-veselības sistēmā (MK noteikumu 18.4 punkts). Vakcīnu norakstīšanu veic E-veselībā – sadaļā “Vakcinācijas produktu krājumi” -> “Norakstīt”. Norakstīšanas iemesls – “Cits iemesls” (piezīmēs norāda – elektroapgādes traucējumu dēļ).

Visas nederīgās vakcīnas nododamas iznīcināšanai.

Ārstniecības iestādes saskaņā ar normatīviem aktiem nodrošina bojāto vai lietošanai nederīgo vakcīnu iznīcināšanu vai nodošanu iznīcināšanai.

Ja bojāto vai lietošanai nederīgo vakcīnu iznīcināšana vai nodošana iznīcināšanai ir neiespējama bojāto vai lietošanai nederīgo vakcīnu apjoma dēļ, lūdzam ārstniecības iestādes informēt Nacionālo veselības dienestu (kontaktpersonas e-pasts: Ainars.Lacbergs@vmnvd.gov.lv).

Lai nodrošinātu vakcīnu pieejamības nepārtrauktību ārstniecības iestādē, pēc nepieciešamības jāveic ārpuskārtas vakcīnu pasūtījums E-veselības sistēmā, piezīmju laukā norādot pasūtījuma iemeslu.

Jaunākā informācija par vakcīnām un vakcināciju pieejama Centra tīmekļa vietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinacija, tostarp informācija par vakcīnu norakstīšanas kārtību pieejama sadaļā “Vakcinācijas faktu ievadīšana, vakcīnu pasūtīšana, norakstīšana, pārvietošana E-veselībā”.

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz vakcinas@spkc.gov.lv vai zvanīt uz vakcinācijas tālruni – 62102614.

Ja rodas papildu jautājumi par zāļu un vakcīnu uzglabāšanas prasībām un pieejamību, varat vērsties Zāļu valsts aģentūrā, Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Tālr. 67078424, 25754890, info@zva.gov.lv.

Pielikumā: Informācija par Latvijas tirgū iespējami esošu vakcīnu uzglabāšanas apstākļiem un iespējamām atkāpēm attiecībā uz īslaicīgu uzglabāšanu ārpus noteiktā temperatūras režīma.

Pielikums

Informācija par Latvijas tirgū iespējami esošu vakcīnu uzglabāšanas apstākļiem un iespējamām atkāpēm attiecībā uz īslaicīgu uzglabāšanu ārpus noteiktā temperatūras režīma.

| Zāļu nosaukums | Uzglabāšanas apstākļi neatvērtām vakcīnām | Īslaicīga uzglabāšana ārpus noteiktajam temperatūras režīmam |
| --- | --- | --- |
| APEXXNAR (tagad Prevenar 20) | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Pilnšļirces ledusskapī jāuzglabā horizontāli, lai samazinātu atkārtotas suspendēšanas laiku. Nesasaldēt. Iznīciniet vakcīnu, ja tā ir bijusi sasaldēta. | Stabilitātes dati liecina, ka vakcīna ir stabila 96 stundas, uzglabājot 8°C līdz 25°C temperatūrā, vai 72 stundas, uzglabājot 0°C līdz 2°C temperatūrā. Šī laika perioda beigās Prevenar 20 jāizlieto vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti, lai sniegtu norādījumus veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgas temperatūras novirzes gadījumā. |
| AREXVY PULV UN SUSP INJ 120MCG/0,5ML N1, N1 | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. | Stabilitātes dati liecina, ka neatvērtas vakcīnas sastāvdaļas ir stabilas 7 dienas, uzglabājot temperatūrā no 8°C līdz 25°C. Šī perioda beigās Arexvy jāizlieto nekavējoties vai jāiznīcina. Šie dati ir paredzēti tikai kā vadlīnijas veselības aprūpes speciālistiem īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā. |
| Abrysvo | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Izmest, ja kastīte bijusi sasaldēta. | Neatvērts antigēnu flakons ir stabils 5 dienas, ja to uzglabā temperatūrā no 8°C līdz 30°C. Šī perioda beigās Abrysvo jāizlieto vai jāiznīcina. Šī informācija izmantojama kā norāde veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras noviržu gadījumā. |
| Adacel suspension for injection in prefilled syringe | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Ja vakcīna tikusi sasaldēta – tā ir jāiznīcina. Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas. | Dati par stabilitāti pierāda, ka vakcīnas komponenti 25°C temperatūrā ir stabili līdz pat 72 stundām. Līdz šī termiņa beigām Adacel ir vai nu jāizlieto vai jāiznīcina. |
| BCG Vaccine AJVaccines powder and solvent for suspension for injection | BCG Vaccine AJVaccines pulveris: Uzglabāt ledusskapī (2ºC līdz 8ºC). Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Sautona AJVaccines šķīdinātājs: Nesasaldēt. | Nav |
| Bexsero | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. | Nav |
| Capvaxive | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. | Pēc izņemšanas no ledusskapja CAPVAXIVE jāievada pēc iespējas drīzāk. Stabilitātes dati liecina, ka CAPVAXIVE temperatūrā līdz 25°C ir stabila 96 stundas. Šā perioda beigās CAPVAXIVE ir jāizlieto vai jāiznīcina. Šie dati ir paredzēti kā norāde veselības aprūpes speciālistiem, ja ir bijušas tikai īslaicīgas temperatūras novirzes. |
| Comirnaty LP.8.1 | Neatvērti flakoni Neatvērtiem sasaldētiem un tikai atdzesētiem flakoniem uzglabāšanas laiks un uzglabāšanas nosacījumi atšķiras. • Sasaldētiem flakoniem uzdrukāts derīguma termiņš (EXP) temperatūrā no -90°C līdz -60°C. • Tikai atdzesētiem flakoniem uzdrukāts derīguma termiņš (EXP) temperatūrā no 2°C līdz 8°C. Pārskatiet piemērojamo uzglabāšanas laiku un uzglabāšanas nosacījumus. Sasaldēti flakoni Vienas devas un daudzdevu flakoni Vakcīna tiks piegādāta sasaldēta temperatūrā no -90°C līdz -60°C. Sasaldētu vakcīnu pēc saņemšanas var uzglabāt temperatūrā no -90°C līdz -60°C vai no 2°C līdz 8°C. 18 mēneši, uzglabājot temperatūrā no -90°C līdz -60°C. 18 mēnešu derīguma perioda laikā atkausētus (iepriekš sasaldētus) flakonus var uzglabāt līdz 10 nedēļām temperatūrā no 2°C līdz 8°C. Atkausēšanas procedūra • Vienas devas flakoni Ja vakcīnu uzglabā sasaldētu temperatūrā no -90°C līdz -60°C, 10 vienas devas flakonu paku var atkausēt temperatūrā no 2°C līdz 8°C 2 stundu laikā vai arī atsevišķus flakonus var atkausēt istabas temperatūrā (līdz 30°C) 30 minūtes. • Daudzdevu flakoni Ja vakcīnu uzglabā sasaldētu temperatūrā no -90°C līdz -60°C, 10 daudzdevu flakonu paku var atkausēt temperatūrā no 2°C līdz 8°C 6 stundu laikā vai arī atsevišķus flakonus var atkausēt istabas temperatūrā (līdz 30°C) 30 minūtes | Rīkošanās ar iepriekš sasaldētiem flakoniem temperatūras noviržu gadījumā, uzglabājot vakcīnu ledusskapī • Stabilitātes dati liecina, ka 10 nedēļu uzglabāšanas laikā temperatūrā no 2°C līdz 8°C, neatvērts flakons ir stabils līdz 10 nedēļām, uzglabājot to temperatūrā no -2°C līdz 2°C. • Stabilitātes dati liecina, ka flakonu var uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā no 8°C līdz 30°C, ieskaitot līdz 12 stundām pēc pirmās caurduršanas. Šī informācija ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras noviržu gadījumā. |
| Cutaquig 165 mg/ml solution for injection | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. | Pirms derīguma termiņa beigām zāles var glabāt istabas temperatūrā (neglabāt virs 25°C) līdz 9 mēnešiem, ja vien tās šajā laikposmā atkārtoti neglabā ledusskapī, un tās jāizmet, ja netiek izlietotas šajā laika posmā. |
| Encepur 0,5 ml | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. | Nav |
| Engerix B 10 micrograms/0.5 ml suspension for injection in pre-filled syringe | Uzglabāt temperatūrā no 2°C līdz 8°C (ledusskapī). Nesasaldēt. | Stabilitātes dati liecina, ka Engerix B ir stabils 3 dienas temperatūrā līdz 37°C vai 7 dienas temperatūrā līdz 25°C. Šie dati paredzēti, lai veselības aprūpes speciālistiem sniegtu norādījumus tikai īslaicīgas temperatūras novirzes gadījumā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. |
| Engerix B 20 micrograms/ml suspension for injection | Uzglabāt temperatūrā no 2°C līdz 8°C (ledusskapī). Nesasaldēt. | Stabilitātes dati liecina, ka Engerix B ir stabils 3 dienas temperatūrā līdz 37°C vai 7 dienas temperatūrā līdz 25°C. Šie dati paredzēti, lai veselības aprūpes speciālistiem sniegtu norādījumus tikai īslaicīgas temperatūras novirzes gadījumā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. |
| Engerix B 20 micrograms/ml suspension for injection in pre-filled syringe | Uzglabāt temperatūrā no 2°C līdz 8°C (ledusskapī). Nesasaldēt. | Stabilitātes dati liecina, ka Engerix B ir stabils 3 dienas temperatūrā līdz 37°C vai 7 dienas temperatūrā līdz 25°C. Šie dati paredzēti, lai veselības aprūpes speciālistiem sniegtu norādījumus tikai īslaicīgas temperatūras novirzes gadījumā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. |
| Gardasil 9 | Suspensija injekcijām: Uzglabāt ledusskapī (2ºC līdz 8ºC). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Suspensija injekcijām pilnšļircēs: Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. | Suspensija injekcijām: Gardasil 9 jāievada pēc iespējas ātrāk pēc izņemšanas no ledusskapja. Stabilitātes dati liecina, ka vakcīnas sastāvdaļas ir stabilas 96 stundas, uzglabājot 8°C līdz 40°C temperatūrā vai 72 stundas, uzglabājot 0°C līdz 2°C temperatūrā. Šī perioda beigās Gardasil 9 jāievada vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā. Suspensija injekcijām pilnšļircēs: Stabilitātes dati liecina, ka vakcīnas sastāvdaļas ir stabilas 96 stundas, uzglabājot 8°C līdz 40°C temperatūrā vai 72 stundas, uzglabājot 0°C līdz 2°C temperatūrā. Šī perioda beigās Gardasil 9 jāievada vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā |
| HAVRIX 720 JUNIOR SUSP INJ PILDSP PILNŠĻ 0.5ML N1, N1 | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Iznīcināt, ja vakcīna bijusi sasaldēta. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas | Stabilitātes dati liecina, ka Havrix ir stabils 3 dienas temperatūrā līdz 25°C. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistu zināšanai tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumam. |
| HAVRIX 720 KINDER SUSP INJ 0.5ML N1, N1 | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Iznīcināt, ja vakcīna bijusi sasaldēta. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas | Stabilitātes dati liecina, ka Havrix ir stabils 3 dienas temperatūrā līdz 25°C. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistu zināšanai tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumam. |
| Havrix 1440 ELISA units/ml suspension for injection in pre-filled syringe | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Iznīcināt, ja vakcīna bijusi sasaldēta. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas | Stabilitātes dati liecina, ka Havrix ir stabils 3 dienas temperatūrā līdz 25°C. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistu zināšanai tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumam. |
| Havrix 720 ELISA Units/0.5 ml suspension for injection in pre-filled syringe | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Iznīcināt, ja vakcīna bijusi sasaldēta. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas | Stabilitātes dati liecina, ka Havrix ir stabils 3 dienas temperatūrā līdz 25°C. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistu zināšanai tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumam. |
| Hexacima/Hexyon/Hexaxim | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt konteineru ārējā iepakojumā, lai pasargātu to no gaismas. | Stabilitātes dati liecina, ka vakcīnas sastāvdaļas temperatūrā līdz 25°C ir stabilas 72 stundas. Līdz šī laika posma beigām Hexyon ir jāizlieto vai jāiznīcina. Šie dati ir paredzēti veselības aprūpes speciālistu rīcības noteikšanai tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā. |
| IMOVAX d.T. adult (Diftavax) suspension for injection in prefilled syringe | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. | Nav |
| IXIARO SUSP INJ 0,5 ML N1, N1 | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. | Nav |
| Infanrix hexa | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. | Stabilitātes dati liecina, ka vakcīnas sastāvdaļas temperatūrā līdz 25°C ir stabilas 72 stundas. Šī laika posma beigās Infanrix hexa ir jāizlieto vai jāiznīcina. Šie dati ir paredzēti veselības aprūpes speciālistu rīcības noteikšanai tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā. |
| Influvac suspension for injection | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. | Nav |
| M-M-RVAXPRO | Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2ºC līdz 8ºC). Nesasaldēt. Flakonu ar pulveri uzglabāt ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas | Nav |
| Nimenrix | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas | Neatvērts flakons ir stabils 72 stundas, uzglabājot 0 °C līdz 2°C temperatūrā vai 8°C līdz 25°C temperatūrā. Šī laika perioda beigās Nimenrix jāizlieto vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti, lai sniegtu norādījumus veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā. |
| Pentavac / Pentaxim | Uzglabāt temperatūrā no 2°C līdz 8°C (ledusskapī). Nesasaldēt. | Nav |
| Prevenar 13 | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt | Prevenar 13 ir stabils četras dienas temperatūrā līdz 25°C. Šī perioda beigās Prevenar 13 jāizlieto vai jāiznīcina. Šie dati ir paredzēti veselības aprūpes speciālistiem kā padoms īslaicīgu temperatūras noviržu gadījumos. |
| Prevenar 20 | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Pilnšļirces ledusskapī jāuzglabā horizontāli, lai samazinātu atkārtotas suspendēšanas laiku. Nesasaldēt. Iznīciniet vakcīnu, ja tā ir bijusi sasaldēta. | Stabilitātes dati liecina, ka vakcīna ir stabila 96 stundas, uzglabājot 8°C līdz 25°C temperatūrā, vai 72 stundas, uzglabājot 0°C līdz 2°C temperatūrā. Šī laika perioda beigās Prevenar 20 jāizlieto vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti, lai sniegtu norādījumus veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgas temperatūras novirzes gadījumā. |
| Qdenga | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā | Nav |
| RotaTeq | Uzglabāt un pārvadāt ledusskapī (2ºC līdz 8ºC). Devas tūbiņu uzglabāt ārējā kārbā. Sargāt no gaismas. RotaTeq pēc izņemšanas no ledusskapja jāizlieto nekavējoties. | Nav |
| Shingrix | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. | Nav |
| Stamaril | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Flakonu uzglabāt kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas. | Nav |
| Tetraxim suspension for injection in pre-filled syringe | Uzglabāt temperatūrā no 2°C līdz 8°C (ledusskapī). Nesasaldēt. | Nav |
| TicoVac 0,25ml | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Nesasaldēt. | Nav |
| TicoVac 0,5 ml | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Nesasaldēt. | Nav |
| Trumenba | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Šļirces jāuzglabā ledusskapī horizontāli, lai samazinātu atkārtotas dispersijas laiku. Nesasaldēt. | Nav |
| Twinrix Adult | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas | Nav |
| Typhim Vi solution for injection | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. | Nav |
| Varilrix powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe | Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C līdz 8°C). Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. | Pēc izšķīdināšanas vakcīna jāizlieto nekavējoties. Ja tas nav iespējams, tā jāuzglabā istabas temperatūrā (25ºC) un jāizlieto 90 minūšu laikā pēc izšķīdināšanas, vai jāuzglabā ledusskapī (2°C līdz 8°C) un jāizlieto 8 stundu laikā pēc izšķīdināšanas. |
| Varivax powder and solvent for suspension for injection | Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2ºC līdz 8ºC). Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas. | Pēc izšķīdināšanas vakcīna jāizlieto nekavējoties. Tomēr ir pierādīts, ka lietošanai sagatavots produkts ir stabils 30 minūtes, ja to uzglabā temperatūrā no 20ºC līdz 25ºC. |
| Vaxneuvance | Uzglabāt ledusskapī (2ºC līdz 8ºC). Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas. | Pēc izņemšanas no ledusskapja Vaxneuvance jāievada pēc iespējas drīzāk. Īslaicīgas temperatūras novirzes gadījumā Vaxneuvance ir stabila temperatūrā līdz 25ºC ne ilgāk kā 48 stundas. Ja šis laiks ir pagājis, vakcīna ir jāiznīcina. |
| Verorab | Uzglabāt ledusskapī (2°C līdz 8°C). Nesasaldēt. Sargāt no gaismas | Pēc atvēršanas/ sagatavošanas lietošanai: • Intramuskulāra lietošana: vakcīna jāizlieto nekavējoties. • Intradermāla lietošana: Ir demonstrēts, ka pēc atšķaidīšanas produkta fizikālā un ķīmiskā stabilitāte, uzglabājot to temperatūrā līdz 25ºC un sargājot no gaismas, saglabājas 6 stundas. No mikrobioloģiskās drošības viedokļa produkts jāizlieto nekvējoties. Ja tas nav izlietots nekavējoties, uzglabāšanas apstākļi un laiks ir lietotāja atbildība |

https://www.cdc.gov/natural-disasters/psa-toolkit/discarding-food-after-a-power-outage.html